## Slide 1
Infuzní technika – principy a aplikace
Ing. Roman Matějka, Bc. Ondřej Čadek

## Slide 2: Základní využití
Kontinuální nebo dávkový přísun léčiv, podpůrných prostředků, výživy aj.
Oproti konvenčnímu způsobu (gravitačnímu) je toto dávkování přesně definované
Automatická kontrola krizových situací
  Samotné dávkování, přítomnost média, přítomnost bublin, tlak apod.
Dvě skupiny: infuzním pumpy a lineární dávkovače

## Slide 3: Infuzní pumpy
Jiný název: infuzní peristaltické pumpy nebo volumetrické pumpy
Přesně definovaný dávkovaný objem
Základní součásti
  peristaltický pohon
  detektory bublin a senzor okluzního tlaku
  dokovací stanice a záložní napájení
  alarmy

## Slide 4: Peristaltický pohon média
Využití peristaltického způsobu čerpání
  Oproti jiným čerpadlům (zubové, lamelové, membránové) není médium ve styku se samotném čerpadlem, sterilita
  Jako čerpací element využit samotný sterilní set
Dva základní typy podle konstrukce čerpadla
  Rotační systémy
  Lineární systémy

## Slide 5: Rotační peristaltické systémy
Základní prvky
  Rotor – obsahuje rotační stoppery
  Stoppery – stlačují hadici, resp. přitlačují k opěrné stěně

## Slide 6: Rotační peristaltické systémy princip čerpání
(Animace)

## Slide 7: Rotační peristaltické systémy mechanická konstrukce
Pohod DC motor nebo krokový motor
Planetová převodovka, malé rozměry velký převodový poměr
Rotační enkodér pro snímání otáček a polohy

## Slide 8: Rotační peristaltické systémy aplikace v biomedicíně
Infuzní pumpy
Dávkovače, analyzátory, dialýzy

## Slide 9: Lineární peristaltické systémy
Rotační pohyb nahrazen lineárním posunem

## Slide 10: Lineární dávkovače
Jiný název: injekční dávkovače
Přesně definovaný dávkovaný objem oproti pumpám mnohem menší a využívají jako zásobu injekční stříkačku
Základní součásti
  dokovací stanice a záložní napájení
  alarmy

## Slide 11: Lineární dávkovače - konstrukce
Rameno tlačí na píst injekční stříkačky
Šroubový nebo hřebenový pohon
Pohod DC motor nebo krokový motor
Rotační enkodér pro snímání otáček a polohy

## Slide 12: Infuzní technika - alarmy
Informace personálu o krizové situaci
V případě spojeni s centrálou i vzdálený monitoring
Základní alarmy
  Nedostatek média – ve vaku pomocí detektoru kapek, nebo stříkačka u konce
  Přítomnost bublin – bublinový detektor
  Vysoký okluzní tlak – ucpaný katétr nebo jinak zaškrcený, kontaktní tlakový senzor

## Slide 13: Legislativa